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	Lp.
	Opis wymagań
	Wymagany warunek minimalny
	Czy oferta spełnia warunek minimalny (Tak/Nie)

	I
	Aparat
	
	

	1.
	Aparat rentgenowski w pełni cyfrowy, do zdjęć kostno-płucnych, 
z kolumną podłogową lampy rtg,
ze stołem stacjonarnym i statywem do zdjęć odległościowych, 
o ergonomicznej konstrukcji,
zgodnie z ulotką, broszurą producenta
	Tak
	

	2.
	Producent
	Podać
	

	3.
	Model
	Podać
	

	4.
	Rok produkcji 2026, aparat nieużywany, nie powystawowy, nie rekondycjonowany, fabrycznie nowy - potwierdzenie w oparciu 
o specyfikację producenta wystawioną na wyrób o numerach zgodnych z tabliczkami znamionowymi dostarczonego urządzenia
	Tak
	

	5.
	Dokumenty dopuszczające zaoferowane urządzenie do obrotu i  używania zgodnie z wymogami ustawy o wyrobach medycznych (deklaracja zgodności i CE)
	Tak
	

	II
	Generator
	
	

	1.
	Producent, model
	Podać
	

	2.
	Generator wysokiej częstotliwości (HF)
	Tak
	

	3.
	Częstotliwość inwertera min. ≥ 100 kHz
	Tak
	

	4.
	Moc ≥ 50 kW
	Tak
	

	5.
	Zasilanie 3x400V 50 Hz
	Tak
	

	6.
	Możliwość wyboru techniki pracy: 1- lub 2-punktowa
	Tak
	

	7.
	Możliwość wyboru pracy: z kratką lub bez kratki
	Tak
	

	8.
	Zakres napięcia anodowego, min. od 40 do ≥ 125 kV, skok co 1 kV
	Tak
	

	9.
	Zakres prądu anodowego, min.: 25-630 mA
	Tak
	

	10.
	Zakres mAs w technice 2- i 3-punktowej, min.:  0,1-500
	Tak
	

	11.
	Generator zapewniający krótki czas ekspozycji
Czas ekspozycji w technice 2- i 3-punktowej, min.: 0,001-6 s
	Tak
	

	12.
	Menu użytkownika na pulpicie konsoli w j. polskim
	Tak
	

	13.
	Programy anatomiczne APR w j. polskim: min. 300
	Tak
	

	14.
	Sygnalizacja przygotowania i ekspozycji 
	Tak
	

	15.
	Przycisk ekspozycyjny dwustopniowy (PREP/EXP)
	Tak
	

	16.
	Konsola aparatu rtg z monitorem klasy medycznej, min. 27"
	Tak
	

	17.
	Jedna konsola aparatu rtg do obsługi generatora, mechaniki 
i detektorów
	Tak
	

	18.
	Możliwość zdalnej diagnostyki systemu (generator, detektory) przez serwis
	Tak
	

	III
	Kołpak z lampą rtg, kolimator, miernik dawki
	
	

	1.
	Kołpak z lampą z wirującą anodą, dwuogniskową, szybkoobrotową
	Tak
	

	2.
	Producent
	Podać
	

	3.
	Model
	Podać
	

	4.
	Małe ognisko: wielkość ≤ 0,6 mm, moc ≥ 25 kW
	Tak
	

	5.
	Duże ognisko: wielkość ≤ 1,3 mm, moc  ≥ 70 kW
	Tak
	

	6.
	Pojemność cieplna anody min. 300 kHU
	Tak
	

	7.
	Pojemność cieplna kołpaka min. 1250 kHU
	Tak
	

	8.
	Bezpiecznik termiczny chroniący kołpak przed przegrzaniem
	Tak
	

	9.
	Kolimator manualny z możliwością manualnego ustawienia filtracji dodatkowej, nie przysłaniającej pola świetlnego: 
2 mm Al, 0,1 mm Cu + 1 mm Al, 0,2 mm Cu + 1 mm Al
	Tak
	

	10.
	Kolimator z oświetleniem LED
	Tak
	

	11.
	Wskaźnik laserowy w kolimatorze
	Tak
	

	12.
	Możliwość obrotu kolimatora min. ±90º
	
	

	13.
	Włącznik kolimatora z czasownikiem, z możliwością wyłączenia w dowolnym czasie
	Tak
	

	14.
	Miernik dawki promieniowania (DAP)
	Tak
	

	15.
	Umieszczanie zmierzonej dawki promieniowania na zdjęciu oraz jej archiwizacja w systemie rejestracji dawek
	Tak
	

	IV
	Kolumna z lampą rtg
	
	

	1.
	Kolumna na szynie podłogowej lub podłogowej i podsufitowej
	Tak
	

	2.
	Ruch kolumny wzdłuż stołu ≥ 250 cm
	Tak
	

	3.
	Ruch w osi pionowej ≥ 150 cm
	Tak
	

	4.
	Najwyższe położenie ogniska lampy rtg nad podłogą ≥ 188 cm
	Tak
	

	5.
	Najniższe położenie ogniska lampy rtg nad podłogą ≤ 38 cm
	Tak
	

	6.
	Obrót promiennika w osi poziomej, min. ±135º
	Tak
	

	7.
	Panel umieszczony przy promienniku, z wyświetlaczem kąta promiennika
	Tak
	

	8.
	Kolumna umożliwiająca wykonywanie zdjęć pacjentom leżącym na łóżkach lub siedzącym wózkach inwalidzkich
	Tak
	

	V
	Stół do zdjęć kostnych
	
	

	1.
	Długość blatu stołu pacjenta  ≥ 220 cm
	Tak
	

	2.
	Szerokość blatu stołu pacjenta ≥ 80 cm
	Tak
	

	3.
	Blat pływający z hamulcami elektromagnetycznymi
	Tak
	

	4.
	Zakres ruchu wzdłużnego blatu stołu ≥100 cm
	Tak
	

	5.
	Zakres ruchu poprzecznego blatu stołu ≥ 24 cm
	Tak
	

	6.
	Sterowanie przesuwu blatu przyciskami nożnymi
	Tak
	

	7.
	Wysokość blatu regulowana elektrycznie, z przyciskami nożnymi
	Tak
	

	8.
	Zakres wysokości regulacji stołu od podłogi: 
Zakres minimum od 55 cm do 85 cm
	Tak
	

	9.
	Automatyczna blokada ruchu w dół przy napotkaniu przeszkody
	Tak
	

	10.
	Panel detektora z szufladą, z kratką przeciwrozproszeniową stałą, 
z możliwością wyjęcia kratki bez użycia narzędzi
	Tak
	

	11.
	Parametry kratki: 
ogniskowa 100 cm, min. 215 linii/cm, wsp. min. 10:1
	Tak
	

	12.
	Zakres ruchu panelu w stole ≥ 55 cm
	Tak
	

	13.
	Odległość płyta stołu - detektor ≤ 80 mm
	Tak
	

	14.
	Przezierność blatu stołu dla 100 kVp ≤ 0,5 mm Al
	Tak
	

	15.
	Stół przeznaczony do dużych obciążeń (pacjenci bariatryczni)
Dopuszczalne obciążenie blatu stołu ≥ 250kg
	Tak
	

	VI
	Statyw do zdjęć odległościowych
	
	

	1.
	Montaż statywu do ściany i podłogi lub tylko do podłogi
	Tak
	

	2.
	Maksymalna wysokość środka panelu nad podłogą ≥ 188 cm
	Tak
	

	3.
	Minimalna wysokość środka panelu na podłogą ≤ 38 cm
	Tak
	

	4.
	Zakres ruchu panelu w pionie ≥150 cm
	Tak
	

	5.
	Panel detektora z szufladą, z kratką przeciwrozproszeniową, 
z możliwością wyjęcia kratki bez użycia narzędzi
	Tak
	

	6.
	Parametry kratki: 
ogniskowa 100-180 cm, min. 215 linii/cm, wsp. min. 10:1
	Tak
	

	7.
	Odległość płyta panelu - detektor ≤ 60 mm
	Tak
	

	8.
	Przezierność płyty panelu dla 100 kVp ≤ 0,3 mm Al
	Tak
	

	VII
	Detektory
	
	

	1.
	Aparat wyposażony fabrycznie w dwa detektory:
1 szt. do stołu kostnego i 1 szt. do statywu do zdjęć odległościowych
Detektory o niedużej masie, bezprzewodowe, umożliwiające elastyczne pozycjonowanie i minimalizujące dyskomfort pacjentów
	Tak
	

	2.
	Parametry detektorów:
- wymiar pola aktywnego ≥ 425x425 mm
- wymiary zewnętrzne ≤ 461x461x15
- ekran konwersyjny CsI
- matryca z amorficznego krzemu
- rozmiar piksela ≤ 140 μm
- system AED (automatyczna detekcja ekspozycji)
- głębokość akwizycji obrazu surowego ≥ 16 bitów
- czas zwłoki w prezentacji podglądu obrazu przed obróbką ≤ 5 s
- czas zwłoki w prezentacji obrazu po obróbce ≤ 8 s
- interfejs bezprzewodowy (WiFi)
- waga z baterią ≤ 3,5 kg
- stopień ochrony, co najmniej IP56 
- dopuszczalne obciążenie na całą powierzchnię ≥ 200 kg
- dopuszczalne obciążenie punktowe (średn. 4 cm) ≥ 100 kg 
- możliwość wymiany baterii bez użycia jakichkolwiek narzędzi 
- możliwość stosowania detektora poza stołem
- ładowarka, z kompletem baterii (min. 2 szt.)
- osłona detektora do zdjęć na podłodze (waga pacjenta do 300 kg)
	Tak
	

	VIII
	Stacja technika
	
	

	1.
	Konsola aparatu rtg - stacja technika komputerowa, obsługiwana przy pomocy klawiatury i myszki 
	Tak
	

	2.
	Komputer stacji technika, dedykowany przez producenta:
- Obudowa typu Tower
- Zasilacz ≥ 450 W
- CPU klasy min i5-12500 (3,0 - 4,6 GHz)
- RAM DDR4 16 GB 2666 MHz
- Dysk SSD na system operacyjny i aplikację 512 GB
- Dysk HDD na bazę danych min. 2 TB 
- Win 10 LTSC lub Win 11 Professional
- Klawiatura USB w układzie polski programisty
- Mysz optyczna USB
- Nagrywarka CD/DVD
	Tak
	

	3.
	Monitor stacji technika: 
- Monitor klasy medycznej
- Wyświetlany standard DICOM
- Przekątna ekranu ≥ 24"
- Deklaracja, CE i zgłoszenie do URPLWMiPB
	Tak
	

	4.
	Pamięć obrazów diagnostycznych ≥ 1.000
	Tak
	

	5.
	Rejestracja pacjentów poprzez pobranie danych z systemu HIS/RIS mechanizmem Worklist oraz manualna w stacji technika
	Tak
	

	6.
	Funkcjonalności oprogramowania stacji technika: 
- Wybór i konfiguracja programów anatomicznych APR
- Możliwość modyfikacji parametrów przed każdą ekspozycją
- Możliwość modyfikacji i zapamiętania nowych parametrów
- Obsługa funkcjonalności DICOM Send i DICOM Worklist
- Przetwarzanie obrazu po badaniu (zaczernienie, kontrast)
- Przycinanie, odwracanie w pionie i poziomie, obrót obrazu
- Nanoszenie adnotacji (tekst, oznaczenie strony, itp.)
- Automatyczne zapamiętanie danych ekspozycyjnych oraz dawki
- Umieszczenie zapamiętanych danych w narożnikach zdjęcia
	Tak
	

	IX
	Wyposażenie i funkcje dodatkowe
	
	

	1.
	System raportowania dawek:
- Archiwizacja dawek,
- Generowanie raportów do audytów, 
zgodnie z wymogami Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej
	Tak
	

	X
	Serwis, gwarancja, wymagania dodatkowe
	
	

	1.
	Serwis po przeszkoleniu u producenta, posiadający uprawnienia (np. w formie akredytacji) wydane przez producenta na montaż 
i serwis oferowanego aparatu rtg, potwierdzone stosownymi dokumentami
	Tak
	

	2.
	Dostępność w kraju co najmniej dwóch niepowiązanych kapitałowo serwisów posiadających akredytację producenta oferowanego aparatu rtg
	Tak
	

	3.
	Przeglądy techniczne oferowanego aparatu co najmniej raz w roku, przez cały okres gwarancji
	Tak
	

	4.
	Autodiagnostyka stanu urządzenia z sygnalizacją niesprawności przez wyświetlanie komunikatów błędów
	Tak
	

	5.
	Możliwość zgłoszenia awarii przez telefon lub mail
	Tak
	

	6.
	Reakcja serwisu na zgłoszenie awarii, w przypadku serwisu w trybie zdalnego wsparcia, w czasie nie dłuższym od 3 godzin od momentu zgłoszenia, jeśli nastąpiło nie później niż o godz. 14:00 lub nie później niż następnego dnia roboczego do godz. 10:00, o ile zgłoszenie nastąpiło po godz. 14:00
	Tak
	

	7.
	Reakcja serwisu na zgłoszenie awarii, w przypadku konieczności fizycznej ingerencji w aparacie, w terminie nie dłuższym od 3 dni roboczych od momentu zgłoszenia 
	Tak
	

	8.
	Zakończenie naprawy, w przypadku serwisu w trybie zdalnego wsparcia, w czasie nie dłuższym od 4 godzin od momentu rozpoczęcia czynności serwisowych, a w przypadku poważniejszego uszkodzenia, w terminie nie dłuższym od 3 dni roboczych, licząc od momentu rozpoczęcia czynności serwisowych
	Tak
	

	9.
	Zakończenie naprawy, w przypadku konieczności fizycznej ingerencji w aparacie, w czasie nie dłuższym od 5 dni roboczych od momentu rozpoczęcia czynności serwisowych, a w przypadku poważniejszego uszkodzenia lub konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy, w terminie nie dłuższym od 10 dni od momentu rozpoczęcia czynności serwisowych
	Tak
	

	10.
	Gwarancja na oferowany aparat i wszystkie jego komponenty nie krótsza niż 2 lata
	Tak, podać
	

	11.
	Wymiana podzespołu na nowy w okresie gwarancji, jeśli uprzednio podlegał on trzykrotnej naprawie
	Tak
	

	12.
	Zagwarantowane w umowie, przekazanie wszelkich kodów serwisowych na koniec okresu gwarancji, pozwalające na pełen dostęp do funkcji serwisowych
	Tak
	

	13.
	Szkolenie z obsługi w siedzibie zamawiającego minimum 12 h (w ramach min. 2 spotkań) w godzinach 8.00-14.00
	Tak
	

	14.
	Instrukcja obsługi w języku polskim w formie elektronicznej 
– przy podpisywaniu umowy
	Tak
	

	15.
	Wykonanie testów odbiorczych/akceptacyjnych/specjalistycznych po zainstalowaniu oferowanego aparatu rtg 
	Tak
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