| Załącznik nr 3 - Specyfikacja techniczna do zapytania ofertowego nr 02/29380/2026 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis wymagań | Wymagany warunek minimalny | Czy oferta spełnia warunek minimalny (Tak/Nie) |
| I | Aparat |  |  |
| 1. | Aparat rentgenowski w pełni cyfrowy, do zdjęć kostno-płucnych, z kolumną podłogową lampy rtg, ze stołem stacjonarnym i statywem do zdjęć odległościowych, o ergonomicznej konstrukcji, zgodnie z ulotką, broszurą producenta | Tak |  |
| 2. | Producent | Podać |  |
| 3. | Model | Podać |  |
| 4. | Rok produkcji 2026, aparat nieużywany, nie powystawowy, nie rekondycjonowany, fabrycznie nowy - potwierdzenie w oparciu o specyfikację producenta wystawioną na wyrób o numerach zgodnych z tabliczkami znamionowymi dostarczonego urządzenia | Tak |  |
| 5. | Dokumenty dopuszczające zaoferowane urządzenie do obrotu i używania zgodnie z wymogami ustawy o wyrobach medycznych (deklaracja zgodności i CE) | Tak |  |
| II | Generator |  |  |
| 1. | Producent, model | Podać |  |
| 2. | Generator wysokiej częstotliwości (HF) | Tak |  |
| 3. | Częstotliwość inwertera min. ≥ 100 kHz | Tak |  |
| 4. | Moc ≥ 50 kW | Tak |  |
| 5. | Zasilanie 3x400V 50 Hz | Tak |  |
| 6. | Możliwość wyboru techniki pracy: 1- lub 2-punktowa | Tak |  |
| 7. | Możliwość wyboru pracy: z kratką lub bez kratki | Tak |  |
| 8. | Zakres napięcia anodowego, min. od 40 do ≥ 125 kV, skok co 1 kV | Tak |  |
| 9. | Zakres prądu anodowego, min.: 25-630 mA | Tak |  |
| 10. | Zakres mAs w technice 2- i 3-punktowej, min.: 0,1-500 | Tak |  |
| 11. | Generator zapewniający krótki czas ekspozycji Czas ekspozycji w technice 2- i 3-punktowej, min.: 0,001-6 s | Tak |  |
| 12. | Menu użytkownika na pulpicie konsoli w j. polskim | Tak |  |
| 13. | Programy anatomiczne APR w j. polskim: min. 300 | Tak |  |
| 14. | Sygnalizacja przygotowania i ekspozycji | Tak |  |
| 15. | Przycisk ekspozycyjny dwustopniowy (PREP/EXP) | Tak |  |
| 16. | Konsola aparatu rtg z monitorem klasy medycznej, min. 27" | Tak |  |
| 17. | Jedna konsola aparatu rtg do obsługi generatora, mechaniki i detektorów | Tak |  |
| 18. | Możliwość zdalnej diagnostyki systemu (generator, detektory) przez serwis | Tak |  |
| III | Kołpak z lampą rtg, kolimator, miernik dawki |  |  |
| 1. | Kołpak z lampą z wirującą anodą, dwuogniskową, szybkoobrotową | Tak |  |
| 2. | Producent | Podać |  |
| 3. | Model | Podać |  |
| 4. | Małe ognisko: wielkość ≤ 0,6 mm, moc ≥ 25 kW | Tak |  |
| 5. | Duże ognisko: wielkość ≤ 1,3 mm, moc ≥ 70 kW | Tak |  |
| 6. | Pojemność cieplna anody min. 300 kHU | Tak |  |
| 7. | Pojemność cieplna kołpaka min. 1250 kHU | Tak |  |
| 8. | Bezpiecznik termiczny chroniący kołpak przed przegrzaniem | Tak |  |
| 9. | Kolimator manualny z możliwością manualnego ustawienia filtracji dodatkowej, nie przysłaniającej pola świetlnego: 2 mm Al, 0,1 mm Cu + 1 mm Al, 0,2 mm Cu + 1 mm Al | Tak |  |
| 10. | Kolimator z oświetleniem LED | Tak |  |
| 11. | Wskaźnik laserowy w kolimatorze | Tak |  |
| 12. | Możliwość obrotu kolimatora min. ±90º |  |  |
| 13. | Włącznik kolimatora z czasownikiem, z możliwością wyłączenia w dowolnym czasie | Tak |  |
| 14. | Miernik dawki promieniowania (DAP) | Tak |  |
| 15. | Umieszczanie zmierzonej dawki promieniowania na zdjęciu oraz jej archiwizacja w systemie rejestracji dawek | Tak |  |
| IV | Kolumna z lampą rtg |  |  |
| 1. | Kolumna na szynie podłogowej lub podłogowej i podsufitowej | Tak |  |
| 2. | Ruch kolumny wzdłuż stołu ≥ 250 cm | Tak |  |
| 3. | Ruch w osi pionowej ≥ 150 cm | Tak |  |
| 4. | Najwyższe położenie ogniska lampy rtg nad podłogą ≥ 188 cm | Tak |  |
| 5. | Najniższe położenie ogniska lampy rtg nad podłogą ≤ 38 cm | Tak |  |
| 6. | Obrót promiennika w osi poziomej, min. ±135º | Tak |  |
| 7. | Panel umieszczony przy promienniku, z wyświetlaczem kąta promiennika | Tak |  |
| 8. | Kolumna umożliwiająca wykonywanie zdjęć pacjentom leżącym na łóżkach lub siedzącym wózkach inwalidzkich | Tak |  |
| V | Stół do zdjęć kostnych |  |  |
| 1. | Długość blatu stołu pacjenta ≥ 220 cm | Tak |  |
| 2. | Szerokość blatu stołu pacjenta ≥ 80 cm | Tak |  |
| 3. | Blat pływający z hamulcami elektromagnetycznymi | Tak |  |
| 4. | Zakres ruchu wzdłużnego blatu stołu ≥100 cm | Tak |  |
| 5. | Zakres ruchu poprzecznego blatu stołu ≥ 24 cm | Tak |  |
| 6. | Sterowanie przesuwu blatu przyciskami nożnymi | Tak |  |
| 7. | Wysokość blatu regulowana elektrycznie, z przyciskami nożnymi | Tak |  |
| 8. | Zakres wysokości regulacji stołu od podłogi: Zakres minimum od 55 cm do 85 cm | Tak |  |
| 9. | Automatyczna blokada ruchu w dół przy napotkaniu przeszkody | Tak |  |
| 10. | Panel detektora z szufladą, z kratką przeciwrozproszeniową stałą, z możliwością wyjęcia kratki bez użycia narzędzi | Tak |  |
| 11. | Parametry kratki: ogniskowa 100 cm, min. 215 linii/cm, wsp. min. 10:1 | Tak |  |
| 12. | Zakres ruchu panelu w stole ≥ 55 cm | Tak |  |
| 13. | Odległość płyta stołu - detektor ≤ 80 mm | Tak |  |
| 14. | Przezierność blatu stołu dla 100 kVp ≤ 0,5 mm Al | Tak |  |
| 15. | Stół przeznaczony do dużych obciążeń (pacjenci bariatryczni) Dopuszczalne obciążenie blatu stołu ≥ 250kg | Tak |  |
| VI | Statyw do zdjęć odległościowych |  |  |
| 1. | Montaż statywu do ściany i podłogi lub tylko do podłogi | Tak |  |
| 2. | Maksymalna wysokość środka panelu nad podłogą ≥ 188 cm | Tak |  |
| 3. | Minimalna wysokość środka panelu na podłogą ≤ 38 cm | Tak |  |
| 4. | Zakres ruchu panelu w pionie ≥150 cm | Tak |  |
| 5. | Panel detektora z szufladą, z kratką przeciwrozproszeniową, z możliwością wyjęcia kratki bez użycia narzędzi | Tak |  |
| 6. | Parametry kratki: ogniskowa 100-180 cm, min. 215 linii/cm, wsp. min. 10:1 | Tak |  |
| 7. | Odległość płyta panelu - detektor ≤ 60 mm | Tak |  |
| 8. | Przezierność płyty panelu dla 100 kVp ≤ 0,3 mm Al | Tak |  |
| VII | Detektory |  |  |
| 1. | Aparat wyposażony fabrycznie w dwa detektory: 1 szt. do stołu kostnego i 1 szt. do statywu do zdjęć odległościowych Detektory o niedużej masie, bezprzewodowe, umożliwiające elastyczne pozycjonowanie i minimalizujące dyskomfort pacjentów | Tak |  |
| 2. | Parametry detektorów: - wymiar pola aktywnego ≥ 425x425 mm - wymiary zewnętrzne ≤ 461x461x15 - ekran konwersyjny CsI - matryca z amorficznego krzemu - rozmiar piksela ≤ 140 μm - system AED (automatyczna detekcja ekspozycji) - głębokość akwizycji obrazu surowego ≥ 16 bitów - czas zwłoki w prezentacji podglądu obrazu przed obróbką ≤ 5 s - czas zwłoki w prezentacji obrazu po obróbce ≤ 8 s - interfejs bezprzewodowy (WiFi) - waga z baterią ≤ 3,5 kg - stopień ochrony, co najmniej IP56 - dopuszczalne obciążenie na całą powierzchnię ≥ 200 kg - dopuszczalne obciążenie punktowe (średn. 4 cm) ≥ 100 kg - możliwość wymiany baterii bez użycia jakichkolwiek narzędzi - możliwość stosowania detektora poza stołem - ładowarka, z kompletem baterii (min. 2 szt.) - osłona detektora do zdjęć na podłodze (waga pacjenta do 300 kg) | Tak |  |
| VIII | Stacja technika |  |  |
| 1. | Konsola aparatu rtg - stacja technika komputerowa, obsługiwana przy pomocy klawiatury i myszki | Tak |  |
| 2. | Komputer stacji technika, dedykowany przez producenta: - Obudowa typu Tower - Zasilacz ≥ 450 W - CPU klasy min i5-12500 (3,0 - 4,6 GHz) - RAM DDR4 16 GB 2666 MHz - Dysk SSD na system operacyjny i aplikację 512 GB - Dysk HDD na bazę danych min. 2 TB - Win 10 LTSC lub Win 11 Professional - Klawiatura USB w układzie polski programisty - Mysz optyczna USB - Nagrywarka CD/DVD | Tak |  |
| 3. | Monitor stacji technika: - Monitor klasy medycznej - Wyświetlany standard DICOM - Przekątna ekranu ≥ 24" - Deklaracja, CE i zgłoszenie do URPLWMiPB | Tak |  |
| 4. | Pamięć obrazów diagnostycznych ≥ 1.000 | Tak |  |
| 5. | Rejestracja pacjentów poprzez pobranie danych z systemu HIS/RIS mechanizmem Worklist oraz manualna w stacji technika | Tak |  |
| 6. | Funkcjonalności oprogramowania stacji technika: - Wybór i konfiguracja programów anatomicznych APR - Możliwość modyfikacji parametrów przed każdą ekspozycją - Możliwość modyfikacji i zapamiętania nowych parametrów - Obsługa funkcjonalności DICOM Send i DICOM Worklist - Przetwarzanie obrazu po badaniu (zaczernienie, kontrast) - Przycinanie, odwracanie w pionie i poziomie, obrót obrazu - Nanoszenie adnotacji (tekst, oznaczenie strony, itp.) - Automatyczne zapamiętanie danych ekspozycyjnych oraz dawki - Umieszczenie zapamiętanych danych w narożnikach zdjęcia | Tak |  |
| IX | Wyposażenie i funkcje dodatkowe |  |  |
| 1. | System raportowania dawek: - Archiwizacja dawek, - Generowanie raportów do audytów, zgodnie z wymogami Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej | Tak |  |
| X | Serwis, gwarancja, wymagania dodatkowe |  |  |
| 1. | Serwis po przeszkoleniu u producenta, posiadający uprawnienia (np. w formie akredytacji) wydane przez producenta na montaż i serwis oferowanego aparatu rtg, potwierdzone stosownymi dokumentami | Tak |  |
| 2. | Dostępność w kraju co najmniej dwóch niepowiązanych kapitałowo serwisów posiadających akredytację producenta oferowanego aparatu rtg | Tak |  |
| 3. | Przeglądy techniczne oferowanego aparatu co najmniej raz w roku, przez cały okres gwarancji | Tak |  |
| 4. | Autodiagnostyka stanu urządzenia z sygnalizacją niesprawności przez wyświetlanie komunikatów błędów | Tak |  |
| 5. | Możliwość zgłoszenia awarii przez telefon lub mail | Tak |  |
| 6. | Reakcja serwisu na zgłoszenie awarii, w przypadku serwisu w trybie zdalnego wsparcia, w czasie nie dłuższym od 3 godzin od momentu zgłoszenia, jeśli nastąpiło nie później niż o godz. 14:00 lub nie później niż następnego dnia roboczego do godz. 10:00, o ile zgłoszenie nastąpiło po godz. 14:00 | Tak |  |
| 7. | Reakcja serwisu na zgłoszenie awarii, w przypadku konieczności fizycznej ingerencji w aparacie, w terminie nie dłuższym od 3 dni roboczych od momentu zgłoszenia | Tak |  |
| 8. | Zakończenie naprawy, w przypadku serwisu w trybie zdalnego wsparcia, w czasie nie dłuższym od 4 godzin od momentu rozpoczęcia czynności serwisowych, a w przypadku poważniejszego uszkodzenia, w terminie nie dłuższym od 3 dni roboczych, licząc od momentu rozpoczęcia czynności serwisowych | Tak |  |
| 9. | Zakończenie naprawy, w przypadku konieczności fizycznej ingerencji w aparacie, w czasie nie dłuższym od 5 dni roboczych od momentu rozpoczęcia czynności serwisowych, a w przypadku poważniejszego uszkodzenia lub konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy, w terminie nie dłuższym od 10 dni od momentu rozpoczęcia czynności serwisowych | Tak |  |
| 10. | Gwarancja na oferowany aparat i wszystkie jego komponenty nie krótsza niż 2 lata | Tak, podać |  |
| 11. | Wymiana podzespołu na nowy w okresie gwarancji, jeśli uprzednio podlegał on trzykrotnej naprawie | Tak |  |
| 12. | Zagwarantowane w umowie, przekazanie wszelkich kodów serwisowych na koniec okresu gwarancji, pozwalające na pełen dostęp do funkcji serwisowych | Tak |  |
| 13. | Szkolenie z obsługi w siedzibie zamawiającego minimum 12 h (w ramach min. 2 spotkań) w godzinach 8.00-14.00 | Tak |  |
| 14. | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie elektronicznej – przy podpisywaniu umowy | Tak |  |
| 15. | Wykonanie testów odbiorczych/akceptacyjnych/specjalistycznych po zainstalowaniu oferowanego aparatu rtg | Tak |  |